附件：

设备参数

需求数量：2台，最高单价限价3万，总价最高限价：6万元。

要求：

1．工作电压：DC24V，无触电风险。

2．热输出达到稳态后，热垫温度≥35℃。（须提供检验报告）

3．在35℃-40℃范围内，步进≤1℃。报警温度：41℃。（须提供检验报告）

4．自检功能：具备开机自检功能，开机自检状态下控制装置对温控系统进行校准。

5．温控及过载保护：具有多重过温保护装置，出现起温或异常状现．手统可断电并提供声、光报警．

6．系统报警：报警系统符合YY0709-2009，提供5种优先级报警，包括超温及安全报警，声、光提示。

7．通过 EMC 检测，对手术室其他设备无电磁干扰。（须提供检验报告）

8．无噪音，无耗材，不会产生废水、废气；具有防漏电结构。

9．可自动识别并显示热垫（毯）。

10．热垫加热部分采用碳纤维织物，升温块、散热均匀，无冷点和热点，柔软防压疮。

11.可透过 X 光。（须提供检验报告）

1. 热垫内置体温监测传感器，实现精准控温，保障病人安全。体温监测传感器数量≥8个。（须提供检验报告）

13．加温垫（毯）完全密闭，防水耐擦洗，方便消毒。热垫防水等级≥ IPX 7。（须提供检验报告）

14.可重复使用，无耗材。

15．热垫表面材料通过生物安全性检测，无致敏、无细胞毒性、无皮刺，通过 ROsh 环保认证，通过抗菌、阻燃、耐紫外线照射检测。（须提供检验报告）。

16．热垫两侧配有固定用绑带，可固定于手术床。

17．热垫（下铺垫）规格有多种长度规格可供选择，可延展上盖垫的配置。可满足不同手术术式要求。

报价表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| 1 |   |   |   |   |   |   |
| 2 |   |   |   |   |   |   |
| 合计 | 元 |

**注：**

1.报价应是最终用户验收合格后的总价，包括设备运输、保险、代理、安装调试、培训、税费、系统集成费用和采购文件规定的其它费用。

2.“品目及报价表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖投标人印章。

3.如有多种规格，请按每种规格分别报价。

供应商名称：（盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：

**质量保证书**

 ：

 （制造商家名称）是在 .（国名）依法登记注册的，其地址现在 。其主要营业地点现在 。

作为供应商，我方承诺，为本次招标提供的货物为原厂制造、合法渠道供应的全新产品。我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同承担和分别承担招标文件中所规定的义务。

供应商单位名称： （盖章）

供应商单位法定代表人或授权代表（签字）：

日期：

附：授权销售产品清单

**法定代表人身份授权书**

 （采购单位名称）：

 本授权声明： （投标人名称） （法定代表人姓名、职务）授权 （被授权人姓名、职务）为我方 “ ”项目投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人签字：

授权代表签字：

投标人名称： （加盖公章）

日期：

 ★说明：上述证明文件附有法定代表人、被授权代表身份证复印件（加盖公章）时才能生效。

无围标、串标行为承诺书

本公司郑重承诺：我公司自觉遵守《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》的有关规定，我公司在参加本次采购活动中，无以下围标、串标行为：

1.不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

2.不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4.不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同供应商的投标文件相互混装；

6.不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

7.不同供应商的董事、监事、高管、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位参加同一采购项目；

8.供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

9.供应商之间商定部分供应商放弃参加采购活动或者放弃中标、成交；

10.法律法规界定的其他围标串标行为。

我公司承诺在本项目采购活动中，与采购人不存在关联关系，与其他投标单位不存在关联关系。如被查实在本项目采购活动中存在围标、串标的，本公司将承担法律责任，接受相应的法律法规处罚。

投标人法人代表或委托代理人（承诺人） ：

投标人：（公章）

日期： 年 月 日