附件：

一.项目名称：无影灯采购项目。

二.最高限价：8.8万元，超过限价的报价其响应文件作无效处理。

三.相关要求：

**★**（一）需求数量：4台

**★**（二）商务服务要求：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **内容** | **要求** |
| 1 | 项目完成时间 | 采购合同签订后30日内，完成货物交付和安装、调试，交付比选人验收。 |
| 2 | 项目实施地点 | 比选人指定地点 |
| 3 | 售后服务期 | 整机质保3年，自最终验收合格之日起算 |
| 4 | 报价 | 报价应是最终用户验收合格后的总价，包括但不限于包装、运输、安装调试、保险、风险、所有税费、验收合格交付使用及保修期内保修服务与备用物件和比选文件规定的其它全部费用 |
| 5 | 合同价款支付 | （1）项目实施完成验收合格后，支付95%的合同总价款；  （2）项目实施完成验收合格并交付使用一年后，支付5%的合同总价款； |
| 6 | 履约验收 | （1）符合国家、行业标准、四川省地方标准规定的验收标准。  （2）验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合标准及合同规定之情形者，采购人应做出详尽的现场记录，或由采购人与供应商双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由供应商承担；  （3）供应商应将所提供货物的装箱清单、配件、随机工具、用户使用手册、原厂保修卡等资料交付给采购人；供应商不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货；  （4）其他未尽事宜应严格参照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）、《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22号）的要求进行验收 |
| 7 | 保险 | 比选申请人自行运输标的物或委托承运人运输的，应为该批货物购买货物运输保险及运输工具航程保险，其损毁、灭失的风险自合同成立时起由比选申请人承担。 |

（三）技术参数：

1、产房接生及会阴缝合等各种操作时使用，要求为移动式。

2、灯体圆形，灯罩壳为铝型材质，ABS内嵌式操作拉手设计，最厚处不超过18CM。

3、无影灯各旋转轴位置，采用蝶形刹车阻尼装置，保证无漂移现象。

4、消毒手柄处无一颗螺丝外露，脱卸式聚焦手柄可作高温高压消毒。

5、采用平衡臂系统，可使灯头进行360°旋转并精确定位在理想位置。

6、传电器具有三路导电环，公母头对插式导电。

7、调焦系统装置，使用中轴螺旋结构带动四点拉杆调整灯盘角度，做到可调节光斑大小。

8、采用LED灯泡，每个LED灯泡都配有独立的散热片（提供实物图片证明），且配合灯盘中心处上下通透散热结构，冷光效果使医生头部和伤口区无明显温升。

9、通过电磁兼容检测（提供电磁兼容检测报告），采用抑制电磁波干扰设计，避免与手术室内其它设备产生相互的干扰。

10、灯盘渐变式，聚光板灯盘不少于四等分，可有效的提升无影效果。（提供实物图片证明文件）

11、采用RGBW四色灯泡，有效缓解医生长时间手术造成的眼部疲劳。（提供实物图片证明文件）

12、采用加厚铸铁小X字型承重底座，稳定性高，不易倾倒。二组带刹车功能。

13、交直流两用，不需要蓄电功能。

14、最大照度（Lx）：不小于 120,000

15、辐照度(W/㎡)：不小于子灯255；辐照度密度(W/㎡.Klx)不小于子灯2.62

16、色温可调（K）3500-5800

17、演色性指数（CRI）不小于96；红色还原指数（Ra)不小于96

18、调光范围10—100%

19、术者头部温升≤0.5℃；术野升温≤2℃

20、照明深度≥130cm；光斑直径100-300MM

21、灯泡类型LED，灯泡平均寿命≥60000h，灯泡数量不小于48LEDS（主灯）

22、弧形拉手尺寸≥270mm，扇形调焦活动板半径子灯≥200mm

23、照度和色温调节范围≥12档

24、功率子灯≤50W

**以上标注“★”号的为本次采购项目的的实质性要求，供应商应全部满足。**

报价表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品  名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | | | | 元 | | |

**注：**

1.报价应是最终用户验收合格后的总价，包括设备运输、保险、代理、安装调试、培训、税费、系统集成费用和采购文件规定的其它费用。

2.“品目及报价表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖投标人印章。

3.如有多种规格，请按每种规格分别报价。

供应商名称：（盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：

响应表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 文件要求 | 响应文件响应 | 响应/偏离 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

注意：竞标人必须据实填写，不得虚假响应，虚假响应的，其响应文件无效并按规定追究其相关责任。

投标人名称（加盖公章）：XXX

法定代表人或单位负责人或授权代表（签字或盖章）：XXX

日 期：XXX年XXX月XXX日

**质量保证书**

：

（制造商家名称）是在 .（国名）依法登记注册的，其地址现在 。其主要营业地点现在 。

作为供应商，我方承诺，为本次招标提供的货物为原厂制造、合法渠道供应的全新产品。我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同承担和分别承担招标文件中所规定的义务。

供应商单位名称： （盖章）

供应商单位法定代表人或授权代表（签字）：

日期：

附：授权销售产品清单

**法定代表人身份授权书**

（采购单位名称）：

本授权声明： （投标人名称） （法定代表人姓名、职务）授权 （被授权人姓名、职务）为我方 “ ”项目投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人签字：

授权代表签字：

投标人名称： （加盖公章）

日期：

★说明：上述证明文件附有法定代表人、被授权代表身份证复印件（加盖公章）时才能生效。

无围标、串标行为承诺书

本公司郑重承诺：我公司自觉遵守《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》的有关规定，我公司在参加本次采购活动中，无以下围标、串标行为：

1.不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

2.不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4.不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同供应商的投标文件相互混装；

6.不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

7.不同供应商的董事、监事、高管、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位参加同一采购项目；

8.供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

9.供应商之间商定部分供应商放弃参加采购活动或者放弃中标、成交；

10.法律法规界定的其他围标串标行为。

我公司承诺在本项目采购活动中，与采购人不存在关联关系，与其他投标单位不存在关联关系。如被查实在本项目采购活动中存在围标、串标的，本公司将承担法律责任，接受相应的法律法规处罚。

投标人法人代表或委托代理人（承诺人） ：

投标人：（公章）

日期： 年 月 日