附件：

一.项目名称：新生儿转运系统设备采购项目。

★二.最高限价：8万元，超过限价的报价其响应文件作无效处理。

三.相关要求

★（一）配置清单：

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空氧混合器 | 1 | 台 |
| 2 | 医用电热湿化器 | 1 | 台 |
| 3 | 医用空气压缩机 | 1 | 台 |
| 4 | 充气升温机 | 1 | 台 |
| 5 | UPS电源 | 1 | 台 |
| 6 | 定制支架 | 1 | 个 |
| 7 | 便捷式手持脉氧仪 | 1 | 台 |

★（二）商务服务要求：

| 序号 | 内容 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目完成时间 | 采购合同签订后30日内，完成货物交付和安装、调试，交付比选人验收。 |
| 2 | 项目实施地点 | 比选人指定地点 |
| 3 | 售后服务期 | 质保1年，自最终验收合格之日起算 |
| 4 | 报价 | 报价应是最终用户验收合格后的总价，包括但不限于包装、运输、安装调试、保险、风险、所有税费、验收合格交付使用及保修期内保修服务与备用物件和比选文件规定的其它全部费用 |
| 5 | 合同价款支付 | （1）项目实施完成验收合格后，支付95%的合同总价款； （2）项目实施完成验收合格并交付使用一年后，支付5%的合同总价款； |
| 6 | 履约验收 | （1）符合国家、行业标准、四川省地方标准规定的验收标准。 （2）验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合标准及合同规定之情形者，采购人应做出详尽的现场记录，或由采购人与供应商双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由供应商承担； （3）供应商应将所提供货物的装箱清单、配件、随机工具、用户使用手册、原厂保修卡等资料交付给采购人；供应商不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货； （4）其他未尽事宜应严格参照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）、《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22号）的要求进行验收 |
| 7 | 保险 | 比选申请人自行运输标的物或委托承运人运输的，应为该批货物购买货物运输保险及运输工具航程保险，其损毁、灭失的风险自合同成立时起由比选申请人承担。 |

- 技术参数要求：

| 设备功能用途概况 | 本院现有一套转运暖箱，无辅助呼吸治疗功能和完善的正压通气功能，现对其升级。满足可在转运中对患儿进行通气治疗，提供空氧混合仪和空气压缩机以精确控制氧浓度和通气压力，同时提供加温湿化的气体，操作简便、消毒简便，便于科室在新生儿转运中可能需要进行的救治工作。 |
| --- | --- |
| 技术参数要求 | 1.一体化的设计，整体移动方便 2.▲配空氧混合器、医用空气压缩机、医用电热湿化器、UPS电源，充气升温装置，能与现有新生儿/小儿持续气道正压呼吸支持系统（戴维t1-2000）搭配使用，均集成安装在转运车上 3.空氧混合器、医用空气压缩机、医用电热湿化器为同一厂家或品牌，方便后期维护。 4.使用时间(UPS)：>60min 5.空氧混合器、电热湿化器可以用于经鼻加温湿化高流量吸氧治疗。 空氧混合器参数： 6.▲双流量计分别为0-10L/min和0-1.0L/min流量计，与空氧一体化注册，双流量计单输出口，非后期组装，不可拆卸，机械膜片平衡原理，无需电源 7.氧浓度21%~100%连续可调，直接设置参数，无需计算或者参照对照表 8.▲空氧混合器过滤器材质：不锈钢，不会氧化产生铜绿 9.气源故障报警：/供气压力差报警：供气气源压力差>0.1MPa,声觉报警/声觉报警至少60s，噪音至少57dB（A）/正常时，自动停止 10.重量（不含附件）：≦1.5kg，使用期限≥7年； 11.配有医用空气压缩机：≥流量 10L/min， 12.▲医用空气压缩机重量不超过4公斤，消耗功率不超过30VA，方便转运; 13.UPS电源：输出容量 1500W; 14.电热湿化器参数：工作温度： 30℃～37℃，加热板最高温度： 85℃，.湿化罐：≥230ml，最大工作压力：2kpa 15.电热湿器自动控温，过热（干烧）保护; 16.▲医用空气压缩机、医用电热湿化器、空氧混合器、充气升温机均具备独立医疗器械注册证（提供注册证）; 充气升温机装置参数 17.室温、设置温度和实时温度，三温度同屏显示：低温档32℃，中温档35℃，中温档38℃，高温档41℃。升降温时间＜3min 18.风速：高速＞35cfm，中速＞30cfm，低速＞25cfm；噪音：高速运行＜49dB（A） 19.开机系统有安全自检功能，高低温视觉和听觉报警功能，过热报警，高低温报警，自动校准、过热测试、报警测试校准功能 20.▲充气升温装置产品由充气升温机、体表升温毯组成。其中充气升温机主要由加热装置、温度传感器、电源电路板、控制电路板、风机等组成; 便捷式手持脉氧仪 21.彩色液晶显示屏，屏幕大小2.0-2.5英寸 22.BLT 模拟SpO2规格：测量范围：0~100%，分辨率：1%，精度：70~100%：± 3% 23.标配血液灌注指数（PI），测量范围：0.1%-20% 24.数据存储：趋势间隔：20秒～30分钟可选，储容量≥30000组，每个ID存储≥300组， 25.标配电池规格：类型：锂离子可充电电池，供电时间≥14小时。 |

以上标注“★”号的为本次采购项目的的实质性要求，供应商应全部满足。

报价表

| 序号 | 产品 名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  | 元 |  |  |

注：

1.报价应是最终用户验收合格后的总价，包括设备运输、保险、代理、安装调试、培训、税费、系统集成费用和采购文件规定的其它费用。

2.“品目及报价表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖投标人印章。

供应商名称：（盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：

响应表

| 序号 | 文件要求 | 响应文件响应 | 响应/偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

注意：竞标人必须据实填写，不得虚假响应，虚假响应的，其响应文件无效并按规定追究其相关责任。

投标人名称（加盖公章）：XXX

法定代表人或单位负责人或授权代表（签字或盖章）：XXX

日 期：XXX年XXX月XXX日

质量保证书

：

（制造商家名称）是在      .（国名）依法登记注册的，其地址现在                       。其主要营业地点现在                            。

作为供应商，我方承诺，为本次招标提供的货物为原厂制造、合法渠道供应的全新产品。我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同承担和分别承担招标文件中所规定的义务。

供应商单位名称：       （盖章）

供应商单位法定代表人或授权代表（签字）：

日期：

附：授权销售产品清单

法定代表人身份授权书

（采购单位名称）：

本授权声明：             （投标人名称）           （法定代表人姓名、职务）授权                          （被授权人姓名、职务）为我方 “                                          ”项目投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人签字：

授权代表签字：

投标人名称：					      （加盖公章）

日期：

★说明：上述证明文件附有法定代表人、被授权代表身份证复印件（加盖公章）时才能生效。

无围标、串标行为承诺书

本公司郑重承诺：我公司自觉遵守《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》的有关规定，我公司在参加本次采购活动中，无以下围标、串标行为：

1.不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

2.不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4.不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同供应商的投标文件相互混装；

6.不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

7.不同供应商的董事、监事、高管、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位参加同一采购项目；

8.供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

9.供应商之间商定部分供应商放弃参加采购活动或者放弃中标、成交；

10.法律法规界定的其他围标串标行为。

我公司承诺在本项目采购活动中，与采购人不存在关联关系，与其他投标单位不存在关联关系。如被查实在本项目采购活动中存在围标、串标的，本公司将承担法律责任，接受相应的法律法规处罚。

投标人法人代表或委托代理人（承诺人） ：

投标人：（公章）

日期：   年    月    日