附件：
[bookmark: _GoBack]一、项目名称：遴选空气消毒机及配件供应商采购项目（二次）。
二、比选预算及最高限价：年预算6万元，单价限价详见相关要求，超过限价的报价其响应文件作无效处理。
三、相关要求：
（一）需求清单：
	序号
	设备名称
	单价限价
	预估数量（个）

	1
	壁挂式空气消毒器1
	2000
	4

	2
	壁挂式空气消毒器2
	2200
	2

	3
	壁挂式空气消毒器3
	2400
	1

	4
	移动式空气消毒器
	3000
	1

	5
	紫外线消毒车
	500
	3

	6
	空气消毒器紫外线灯管
	95
	354

	7
	空气消毒器镇流器
	53
	54

	8
	空气消毒器过滤器
	35
	25

	9
	空气消毒器遥控器
	70
	4

	10
	空气消毒器控制器液晶显示板
	312
	1

	11
	空气消毒器按键板
	106
	1

	12
	空气消毒器扇叶
	130
	3

	13
	空气消毒器电机1
	306
	1

	14
	空气消毒器电机2
	318
	1

	15
	空气消毒器电源主板1
	353
	1

	16
	空气消毒器检测主板2
	295
	1

	17
	空气消毒器主板
	460
	1

	18
	空气消毒器外挂控制板
	190
	1

	19
	空气消毒器脚轮
	17
	1

	20
	空气消毒器灯座
	6
	51



（二）★商务服务要求：
	序号
	内容
	要求

	1
	服务期
	采购合同签订生效之日起3年，合同一年一签

	2
	服务地点
	采购人指定地点

	3
	产品质量保证期
	2年，自每次产品送达采购人指定地点之日起

	4
	报价
	报价应是最终用户验收合格后的总价，包括但不限于包装、运输、安装调试、保险、风险、所有税费、验收合格交付使用及保修期内保修服务与备用物件和比选文件规定的其它全部费用

	5
	合同价款支付
	根据实际配送量的结算清单和供应商出具的相等的增值税发票资料，按季度据实结算支付。

	[bookmark: _Toc28829][bookmark: _Toc32743]6
	履约验收
	参照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）、《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22号）的要求进行验收

	7
	退换货条款
	1、每次交货验收时，双方应对产品按照采购人下单的的品种、型号、规格和质量标准进行验收。验收不合格，供应商应无条件重新提供货物，如果仍然不符合质量要求的，采购人可提前终止采购合同。验收合格应由双方工作人员在供货清单上签字确认。          
2、如果采购人在使用产品过程中发现产品质量不符合标准的，采购人可要求供应商立即退换。供应商在接到采购人口头或书面异议后，当日内应派人查看并应在3日内负责处理，否则视为供应商默认采购人提出的异议。如果供应商在采购人通知后3日内未做相应处理的，采购人有权终止协议。 

	8
	保险
	比选申请人自行运输标的物或委托承运人运输的，应为该批货物购买货物运输保险及运输工具航程保险，其损毁、灭失的风险自合同成立时起由比选申请人承担。

	9
	其他要求
	在合同期内，当实际结算金额达到预算金额的70%和95%时，供应商须在3个工作日内主动以书面文件（加盖供应商公章）通知采购人，商讨合同后续事宜。



（三）技术参数要求
	序号
	设备名称
	要求

	1
	壁挂式空气消毒器1
	1.1 人机共存，可在有人场所开机消毒，适用于普通手术室、产房、治疗室等。
1.2 消毒原理：采用循环风紫外线杀菌原理。
1.3 机器能程控自动运行，可遥控操作。有三种消毒模式可供选择：①手动常开消毒模式，②手动定时消毒模式，③程控定时消毒模式。程控定时能在24小时内设置≥9个时间段。
1.4 风速高、中、低可调，风向多角度可调。
1.5 具有累时和故障报警功能：紫外线灯管和过滤网可分别累计工作时间，紫外线灯管故障报警，过滤网维护清洗报警。
▲1.6 循环风量：≥600m3/h。（提供国家认可的第三方检验报告）
▲1.7最大消毒体积：60m3。
1.8 消毒效果：消毒时长≤2h时，对白色葡萄球菌的杀灭率≥99.9%，对空气中自然菌消亡率≥90%。
1.9紫外线强度：距离灯管下方垂直中心1米处，紫外线强度≥90uw/cm2。紫外线强度波动范围≤3.0uw/cm2。
1.10距消毒器周边30cm处，紫外线泄漏量为0uw/cm2。
1.11开机60分钟环境中臭氧量≤0.004mg/m3。
1.12 紫外线灯管平均寿命：≥5000h。
1.13噪声：正常工作时≤47db(A)。
1.14电源电压：交流220±20V,电源频率 50±1Hz；额定功率≤130VA。
1.15产品具有《消毒产品卫生安全评价报告》，且在全国消毒产品网上备案信息服务平台上备案公示。

	2
	壁挂式空气消毒器2
	2.1 人机共存，可在有人场所开机消毒，适用于普通手术室、产房、治疗室等。
2.2 消毒原理：采用循环风紫外线杀菌原理。
2.3 机器能程控自动运行，可遥控操作。有三种消毒模式可供选择：①手动常开消毒模式，②手动定时消毒模式，③程控定时消毒模式。程控定时能在24小时内设置≥9个时间段。
2.4 风速高、中、低可调，风向多角度可调。
2.5 具有累时和故障报警功能：紫外线灯管和过滤网可分别累计工作时间，紫外线灯管故障报警，过滤网维护清洗报警。
▲2.6循环风量：≥700m3/h。（提供国家认可的第三方检验报告）
▲2.7最大消毒体积：80m3。
2.8消毒效果：消毒时长≤2h时，对白色葡萄球菌的杀灭率≥99.9%，对空气中自然菌消亡率≥90%。
2.9紫外线强度：距离灯管下方垂直中心1米处，紫外线强度≥100uw/cm2。紫外线强度波动范围≤3.0uw/cm2。
2.10距消毒器周边30cm处，紫外线泄漏量为0uw/cm2。
2.11开机60分钟环境中臭氧量≤0.004mg/m3。
2.12 紫外线灯管平均寿命：≥5000h。
2.13噪声：正常工作时≤47db(A)。
2.14电源电压：交流220±20V,电源频率 50±1Hz；额定功率≤133VA。
2.15产品具有《消毒产品卫生安全评价报告》，且在全国消毒产品网上备案信息服务平台上备案公示。

	3
	壁挂式空气消毒器3
	3.1 人机共存，可在有人场所开机消毒，适用于普通手术室、产房、治疗室等。
3.2 消毒原理：采用循环风紫外线杀菌原理。
3.3 机器能程控自动运行，可遥控操作。有三种消毒模式可供选择：①手动常开消毒模式，②手动定时消毒模式，③程控定时消毒模式。程控定时能在24小时内设置≥9个时间段。
3.4 风速高、中、低可调，风向多角度可调。
3.5 具有累时和故障报警功能：紫外线灯管和过滤网可分别累计工作时间，紫外线灯管故障报警，过滤网维护清洗报警。
▲3.6循环风量：≥800m3/h。（提供国家认可的第三方检验报告）
▲3.7 最大消毒体积：100m3。
3.8消毒效果：消毒时长≤2h时，对白色葡萄球菌的杀灭率≥99.9%，对空气中自然菌消亡率≥90%。
3.9紫外线强度：在机内距离灯管1.5mm处，紫外线强度≥30000uw/cm2。
3.10距消毒器周边30cm处，紫外线泄漏量为0uw/cm2。
3.11开机60分钟环境中臭氧量≤0.008mg/m3。
3.12紫外线灯管平均寿命：≥5000h。
3.13噪声：正常工作时≤50db(A)。
3.14电源电压：交流220±20V,电源频率 50±1Hz；额定功率≤135VA。
3.15产品具有《消毒产品卫生安全评价报告》，且在全国消毒产品网上备案信息服务平台上备案公示。

	4
	移动式空气消毒器
	4.1 人机共存，可在有人场所开机消毒，适用于普通手术室、产房、治疗室等。
4.2 消毒原理：采用循环风紫外线杀菌原理。
4.3 机器能程控自动运行，可遥控操作。有三种消毒模式可供选择：①手动常开消毒模式，②手动定时消毒模式，③程控定时消毒模式。程控定时能在24小时内设置≥9个时间段。
4.4 风速高、中、低可调，风向多角度可调。
4.5 具有累时和故障报警功能：紫外线灯管和过滤网可分别累计工作时间，紫外线灯管故障报警，过滤网维护清洗报警。
▲4.6 循环风量：≥900m3/h。（提供国家认可的第三方检验报告）
▲4.7最大消毒体积：100m3。
4.8消毒效果：消毒时长≤2h时，对白色葡萄球菌的杀灭率≥99.9%，对空气中自然菌消亡率≥90%。
4.9紫外线强度：在机内距离灯管1.5cm处，紫外线强度≥30000uw/cm2。
4.10距消毒器周边10cm处，紫外线泄漏量为0uw/cm2。
4.11开机90分钟环境中臭氧量≤0.002mg/m3。
4.12 紫外线灯管平均寿命：≥5000h。
4.13噪声：正常工作时≤55db(A)。
4.14电源电压：交流220±20V,电源频率 50±1Hz；额定功率≤220VA。
4.15产品具有《消毒产品卫生安全评价报告》，且在全国消毒产品网上备案信息服务平台上备案公示。

	5
	紫外线消毒车
	5.1采用30W双管紫外线杀菌灯，灯臂角度可以在0-180度调节。用于硬质物体表面消毒。
5.2灯管类型：2×30W直管型。
5.3电源：交流220V±10%  50Hz±1%，输入功率≤170VA。
5.4定时范围：0min～120min。
▲5.5单支灯管1米处紫外线辐射强度：≥150uw/cm2。（提供国家认可的第三方检验报告）
5.6紫外线灯管平均寿命：≥5000h。
▲5.7消毒效果：作用60分钟对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、铜绿假单胞菌杀灭对数值均>3.00。作用90分钟枯草杆菌黑色变种芽孢杀灭对数值均>3.00。作用60分钟对物体表面自然菌杀灭对数值>1.00。（提供国家认可的第三方检验报告）
5.8车体采用钢板喷塑。
5.9产品具有《消毒产品卫生安全评价报告》，且在全国消毒产品网上备案信息服务平台上备案公示。

	6
	空气消毒器维修配件
	配件能适配新增及现有设备



以上标注“★”号的为本次采购项目的实质性要求，供应商应全部满足。













































报价表
	序号
	产品名称
	生产厂家
	规格型号
	单价（元）

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	 
	

	单价合计
	     元


注：
1.报价应是最终用户验收合格后的总价，包括设备运输、保险、代理、安装调试、培训、税费、系统集成费用和采购文件规定的其他费用。
2.“品目及报价表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖投标人印章。
供应商名称：（盖章）
法定代表人或授权代表（签字）：
日期：






响应表
 
	序号
	文件要求
	响应文件响应
	响应/偏离

	
	
	
	

	
	
	
	



注意：竞标人必须据实填写，不得虚假响应，虚假响应的，其响应文件无效并按规定追究其相关责任（响应表包含商务服务要求、技术参数要求）。
 
投标人名称（加盖公章）：XXX
法定代表人或单位负责人或授权代表（签字或盖章）：XXX
日 期：XXX年XXX月XXX日









质量保证书
           ：
                           （制造商家名称）是在      .（国名）依法登记注册的，其地址现在                       。其主要营业地点现在                            。
作为供应商，我方承诺，为本次招标提供的货物为原厂制造、合法渠道供应的全新产品。我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同承担和分别承担招标文件中所规定的义务。

供应商单位名称：       （盖章） 
供应商单位法定代表人或授权代表（签字）：        		
日期：
附：授权销售产品清单
[bookmark: _Toc95295163][bookmark: _Toc174767233][bookmark: _Toc237343703]







法定代表人身份授权书

          （采购单位名称）：
   本授权声明：             （投标人名称）           （法定代表人姓名、职务）授权                          （被授权人姓名、职务）为我方 “                                          ”项目投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。
特此声明。
法定代表人签字：
授权代表签字：
投标人名称：					      （加盖公章）
日期：
    ★说明：上述证明文件附有法定代表人、被授权代表身份证复印件（加盖公章）时才能生效。





无围标、串标行为承诺书
本公司郑重承诺：我公司自觉遵守《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》的有关规定，我公司在参加本次采购活动中，无以下围标、串标行为：
1.不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；
2.不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；
3.不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
4.不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
5.不同供应商的投标文件相互混装；
6.不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；
7.不同供应商的董事、监事、高管、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位参加同一采购项目；
8.供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；
9.供应商之间商定部分供应商放弃参加采购活动或者放弃中标、成交；
10.法律法规界定的其他围标串标行为。
我公司承诺在本项目采购活动中，与采购人不存在关联关系，与其他投标单位不存在关联关系。如被查实在本项目采购活动中存在围标、串标的，本公司将承担法律责任，接受相应的法律法规处罚。

投标人法人代表或委托代理人（承诺人） ：
投标人：（公章）  
日期：   年    月    日
